ADENDA

PROVEEDORES LICITACIÓN

De acuerdo a lo establecido en la adenda número 1 de la Licitación 77, donde los Proveedores que estaban interesados en incluir sus marcas, deberían relacionar el ítem y subítem en el cual desean participar especificando marca, modelo, referencia y valor promedio de venta, el Comité técnico se permite dar las siguientes respuestas para cada solicitud:

Para el ítem1. Equipos de Laboratorio Tecnología Química

PRAOLAB

| Sub ítem | Producto | Marca | Modelo | RESPUESTA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Balanza analítica | PHOENIX INSTRUMENT | AB 224 | Se acepta la marca PHOENIX INSTRUMENT MODELO AB 224. Tener en cuenta que el precio no puede superar el presupuesto establecido por la Universidad. Ver Anexo Modificado. |
| 2 | Rotoevaporador | PHOENIX INSTRUMENT | RE100D | Se acepta la marca PHOENIX INSTRUMENT MODELO RE100D. Tener en cuenta que el precio no puede superar el presupuesto establecido por la Universidad. Ver Anexo Modificado. |
| 5 | Incubadora digital | RAYPA | ID150 | Se acepta la marca RAYPA MODELO ID150. Tener en cuenta que el precio no puede superar el presupuesto establecido por la Universidad. Ver Anexo Modificado. |

PURIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE FLUIDOS PAF

| Sub ítem | Producto | Marca | Modelo | Referencia | RESPUESTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Balanza analítica 120g/0,1 mg | PRECISA | LS 120A | 321-9249-02 | No se acepta. La Universidad Requiere una balanza con capacidad hasta 220 gramos aproximadamente. |
| 2 | Rota evaporador vertical | HEIDOLPH | Hei-VAP Value G3 | 560-01300-00 | No se acepta. Porque se requiere que el equipo tenga como opción medir la temperatura del vapor y la referencia que se propone no presenta esta posibilidad. |
| 3 | Placa de calentamiento | SI ANALYTICS | SLK 12 | 285416620 | Esta marca, modelo y referencia son las establecidas en el anexo de la licitación. |
| 4 | Equipo para punto de fusión | STUART | SMP10 | SMP10 | No se acepta. El equipo propuesto tiene rampas de 2°C por minuto y la Universidad Requiere rampa de 1°C por minuto. Además la resolución requerida es de 0.1°C y el propuesto es de 1°C |
| 5 | Incubadora | BINDER | BD-115 | 9010-0181 | Se acepta la Marca BINDER MODELO BD-115. Tener en cuenta que el precio no puede superar el presupuesto establecido por la Universidad. Ver Anexo Modificado. |

SCIENTIFIC PRODUCTS

| Sub ítem | Producto | Marca | Referencia | RESPUESTA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Balanza analítica | RADWAG | AS220/C/2 | Se acepta la Marca RADWAG MODELO AS220/C/2. Tener en cuenta que el precio no puede superar el presupuesto establecido por la Universidad. Ver Anexo Modificado. |
| 4 | Equipo para punto de fusión | FISHER SCIENTIFIC | IA9100 | Se acepta la Marca FISHER SCIENTIFIC MODELO IA9100. El voltaje debe ser a 110 V. Tener en cuenta que el precio no puede superar el presupuesto establecido por la Universidad. Ver Anexo Modificado. |
| 5 | Incubadora | MEMMERT | IN110 | Se acepta la Marca MEMMERT MODELO IN110. El voltaje debe ser a 110 V. Tener en cuenta que el precio no puede superar el presupuesto establecido por la Universidad. Ver Anexo Modificado. |

KASAI

| Sub ítem | Producto | Marca | Modelo | RESPUESTA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Balanza analítica | ADAM EQUIPMENT | PW 254 | Se acepta la Marca ADAM EQUIPMENT MODELO PW254. Tener en cuenta que el precio no puede superar el presupuesto establecido por la Universidad. Ver Anexo Modificado. |
| 2 | Rota evaporador vertical | PHEONIX | ------- | Se acepta la marca PHOENIX INSTRUMENT MODELO RE100D. Tener en cuenta que el precio no puede superar el presupuesto establecido por la Universidad. Ver Anexo Modificado. |
| 5 | Incubadora de 115 L | BINDER | BD-115 | Se acepta la Marca BINDER MODELO BD-115. Tener en cuenta que el precio no puede superar el presupuesto establecido por la Universidad. Ver Anexo Modificado. |

AVANTIKA

| Sub ítem | Producto | Marca | Modelo | RESPUESTA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Balanza analítica | ADAM | PW 254 | Se acepta la Marca ADAM EQUIPMENT MODELO PW254. Tener en cuenta que el precio no puede superar el presupuesto establecido por la Universidad. Ver Anexo Modificado. |
| 5 | Incubadora | RED LINE BINDER | RI-115 | Se acepta la Marca RED LINE BINDER MODELO RI-115 Tener en cuenta que el precio no puede superar el presupuesto establecido por la Universidad. Ver Anexo Modificado. |

ANDIA

| Sub ítem | Producto | Marca | Modelo | RESPUESTA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Balanza analítica | PRECISA | XB-220 A SCS | Se acepta la Marca PRECISA MODELO XB-220 A SCS. Tener en cuenta que el precio no puede superar el presupuesto establecido por la Universidad. Ver Anexo Modificado. |
| 5 | Incubadora | MEMMERT | IN-110 | Se acepta la Marca MEMMERT MODELO IN110. El voltaje debe ser a 110 V. Tener en cuenta que el precio no puede superar el presupuesto establecido por la Universidad. Ver Anexo Modificado. |
| 6 | Manta de calentamiento | Lab Scient | MS 903 | No se acepta. El equipo propuesto corresponde a una manta de calentamiento de un solo puesto. La Universidad requiere un equipo de seis puestos, es decir para seis balones de manera simultánea en línea, no separados. |

Para el ítem 2. Equipos de Laboratorio Ciencias Ambientales

MICROSCOPIOS Y EQUIPOS ESPECIALES

| Sub ítem | Producto | Marca | Modelo | Referencia | RESPUESTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Microscopio | MOTIC | BA 310 |  | No se acepta. Los oculares del equipo propuesto no tienen indicador para mejor ubicación de la muestra para los estudiantes. Además, solo mencionan tratamientos anti fúngicos y no antimicrobianos. |
| 2 | Estereoscopio | MOTIC | SMZ-168 |  | Se acepta. El equipo propuesto SMZ 168-BLED. Tener en cuenta que el precio no puede superar el presupuesto establecido por la Universidad. Ver Anexo Modificado. |
| 6 | Microscopio Binocular Con Cámara Integrada | MOTIC | DMBA310 |  | No se acepta. El equipo propuesto no presenta para su cámara formato de registro tipo MP4, ni intensidad del color de 24 bit, además no tiene conexión HDMI. |

SCIENTIFIC

| Sub ítem | Producto | Marca | Modelo | Referencia | RESPUESTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Microscopio | UNICO | G380LED |  | No se acepta. El equipo propuesto presenta óptica FINITA no INFINITA al tener una distancia focal de 160 mm. El condensador no está pre enfocado ni pre centrado. Además, solo mencionan tratamientos anti fúngicos y no antimicrobianos. |
| 3 | Turbidímetro | HF SCIENTIFIC | MICRO 1000 | 15-393-95 | Se acepta. Tener en cuenta que el precio no puede superar el presupuesto establecido por la Universidad. Ver Anexo Modificado. |
| 4 | Conductímetro | FISHER SCIENTIFIC. | AB 200 | 13-636-AB. 200A | Se acepta. Tener en cuenta que el precio no puede superar el presupuesto establecido por la Universidad. Ver Anexo Modificado. |
| 5 | Plancha de Calentamiento y Agitación | Fisher SCIENTIFIC. | Isotemp | 11-100100SH | Se acepta. Tener en cuenta que el precio no puede superar el presupuesto establecido por la Universidad. Ver Anexo Modificado. |
| 7 | Balanza Analítica | RADWAG. |  | AS 220 C/2. | Este subítem se elimina de la licitación por falta de claridad en los requerimientos; se comprará en un proceso posterior. Ver Anexo Modificado. |

PURIFICACIÓN Y ANALISIS DE FLUIDOS

| Sub ítem | Producto | Marca | Modelo | Referencia | RESPUESTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Microscopio | OLYMPUS | CX22 | CX22LED | Se acepta. . Tener en cuenta que el precio no puede superar el presupuesto establecido por la Universidad. Ver Anexo Modificado. |
| 2 | Estereomicroscopio | OLYMPUS | SZ51 | SZ51LEDC | Se acepta. Tener en cuenta que el precio no puede superar el presupuesto establecido por la Universidad. Ver Anexo Modificado. |
| 3 | Turbidimetro | HF(USA) | 20001 | 20001 | No se acepta: Rango de medición de 0 a 1000 NTU, se requiere hasta 10000 NTU |
| 4 | Conductímetro | LOVIBOND | SENSODIRECT 150 | 724210 | No se acepta: Rango de conductividad hasta 200 mS/cm se requiere hasta 500 mS/cm |
| 5 | Plancha de Calentamiento y Agitación | SI ANALYTICS | SLHS -110 | 285416410 | No se acepta: Dimensiones del plato de calentamiento 330 x 300 mm Con área de calentamiento de 180 mm Ø. Se requiere plato cerámico de calentamiento de 25x25 |
| 7 | Balanza Analítica | PRECISA | LS 120A | 321-9249-02 | Este subítem se elimina de la licitación por falta de claridad en los requerimientos; se comprará en un proceso posterior. Ver Anexo Modificado. |
| 8 | Balanza de Precisión | PRECISA | BJ 1000C | 165-9425 | Este subítem se elimina de la licitación por falta de claridad en los requerimientos; se comprará en un proceso posterior. Ver Anexo Modificado. |
| 9 | Conductivimetro para medición de conductividad en campo | LOVIBOND | SENSODIRECT Con 110 | 722300 | No se acepta. Según la referencia 722300, no permite medir salinidad, esta no incluye maleta de transporte ni soluciones patrón para la calibración en campo y el rango no concuerda con las especificaciones dadas. |
| 11 | Conductivimetro de mesa | SI ANALYTICS | LAB 960 LF413T | 28520143 | No se acepta. No se establece la concentración que el equipo Lab 960 maneja para TDS y salinidad. |

PRAOLAB

| Sub ítem | Producto | Marca | Modelo | Referencia | RESPUESTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Balanza Analítica | PHOENIX INSTRUMENT |  | AB 224 | Este subítem se elimina de la licitación por falta de claridad en los requerimientos; se comprará en un proceso posterior. Ver Anexo Modificado. |

ANDIA

| Sub ítem | Producto | Marca | Modelo | Referencia | RESPUESTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Turbidímetro | HACH | 2100 AN |  | Se acepta. Tener en cuenta que el precio no puede superar el presupuesto establecido por la Universidad. Ver Anexo Modificado. |
| 4 | Conductímetro | HACH | HQ 40 d | 8505800 | No se acepta: Rango de conductividad hasta 200 mS/cm se requiere hasta 500 mS/cm |
| 5 | Plancha de Calentamiento y Agitación | Lab Scient |  |  | No se acepta: Se requiere plancha de calentamiento con agitación y no Manta de calentamiento para balones |
| 7 | Balanza Analítica | PRECISA | XB 220 ASCS. |  | Este subítem se elimina de la licitación por falta de claridad en los requerimientos; se comprará en un proceso posterior. Ver Anexo Modificado. |
| 8 | Balanza de Precisión | PRECISA | BJ 4100 D |  | Este subítem se elimina de la licitación por falta de claridad en los requerimientos; se comprará en un proceso posterior. Ver Anexo Modificado. |

AVANTIKA

| Sub ítem | Producto | Marca | Modelo | Referencia | RESPUESTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Conductímetro | HACH | GLP Sesión + MM 374 pH/ISE/CE |  | No se acepta: Rango de conductividad hasta 200 mS/cm se requiere hasta 500 mS/cm |
| 5 | Plancha de Calentamiento y Agitación | VWR |  | 97042-682 | Se acepta. Tener en cuenta que el precio no puede superar el presupuesto establecido por la Universidad. Ver Anexo Modificado. |
| 7 | Balanza Analítica | ADAM | PW 250 |  | Este subítem se elimina de la licitación por falta de claridad en los requerimientos; se comprará en un proceso posterior. Ver Anexo Modificado. |

ELEMENTOS QUIMICOS

| Sub ítem | Producto | Marca | Modelo | Referencia | RESPUESTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Conductímetro | JENWAY |  | 3540 | No se acepta: Rango de conductividad hasta 1.999 S se requiere hasta 500 mS/cm |
| 5 | Plancha de Calentamiento y Agitación | Boeco |  | 8054100 | No se acepta: Dimensiones del plato de calentamiento 20 x 20 cm. Se requiere 25X25 cm |
| 9 | Conductivimetro para medición de conductividad en campo | JENWAY (UK) |  | 430271 | No se acepta. Considerando la referencia 430271 del archivo pdf enviado, los rangos no cumplen con las especificaciones dadas para el equipo que se solicita. |

KASAY

| Sub ítem | Producto | Marca | Modelo | Referencia | RESPUESTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Balanza Analítica | ADAM | PW 250 |  | Este subítem se elimina de la licitación por falta de claridad en los requerimientos; se comprará en un proceso posterior. Ver Anexo Modificado. |
| 8 | Balanza de Precisión | ADAM | PGL 3002 |  | Este subítem se elimina de la licitación por falta de claridad en los requerimientos; se comprará en un proceso posterior. Ver Anexo Modificado. |

MODIFICACIONES

PRESUPUESTO.

Presupuesto oficial: Ciento diecinueve millones de pesos m/cte. ($119.000.000)

CRONOGRAMA.

- Confirmación de Asistencia: lunes 01 de septiembre de 2014

Correo Electrónico: ymarcela@utp.edu.co

- Cierre Licitación: martes 02 de septiembre de 2014

Lugar: Salón 1 Centro de Visitantes Universidad Tecnológica de Pereira

IMPORTANTE

Para recordar:

- Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos exigidos y demás condiciones del documento de condiciones.

- Deben ser puntuales con el cronograma propuesto.

- Se recomienda leer detenidamente el contenido total del Documento de Condiciones, incluida la Minuta del Contrato, cuyas cláusulas son de estricto cumplimiento,  así como el contenido de la presente ADENDA.

- Para efectos de presentar la oferta, se requiere:   consultar todas las respuestas de la Adenda, la oferta económica debe presentarse en el Anexo  2 Modificado, que se publica con la presente Adenda.

- Se recomienda además,  consultar permanentemente la Página Web de la Universidad, hasta el día del Cierre de la Licitación a efecto de verificar cualquier información o modificación adicional.