## Item 1 Macroscopia
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN PUBLICA 05 /ABRIL /2020
COMPRA DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS DE MACROSCOPIA Y QUÍMICA
ANEXO 1 - PRESENTACION OFERTA
LABORATORIO MACROSCOPIA
| ITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | UD DE MEDIDA | MARCA O REFERENCIA | CANT | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario)
| 1 | Cámara | MODULO DE CÁMARA CON WIFI ADAPTABLE A MICROSCOPIO DM 500-LEICA MICROSYSTEMS | Equipo | LEICA MICROSYSTEMS | 1
| 2 | Microscopio | MICROSCOPIO BINOCULAR LUZ LED CON OCULARES 10X/20 FIJOS DM 500-LEICA MICROSYSTEMS | Equipo | LEICA MICROSYSTEMS | 6
| 3 | Estereorscopio con cámara | Estereomicroscopio Leica EZ4 W con oculares fijos 10x/20, rango de zoom de 8x a 35x, relación de zoom 4.4:1, cámara digital HD integrada de 5 MP con modo WI-FI. Iluminación EPI/DIA LED | Equipo | LEICA MICROSYSTEMS | 1
| 4 | Estereoscopio | Estereomicroscopio Leica EZ4 con oculares fijos de alto punto focal 10x/20, zoom 4.4:1 y rango de aumentos 8x-35x. Distancia interpupilar 50-75 mm, distancia de trabajo 100 mm, diseño compacto sin partes extraíbles. Iluminación regulable LED incidente (6500oK) y transmitida (4500oK), utilizables separada o conjuntamente. 3 modos de iluminación incidente, desde arriba, rasante y completa, autoapagado al cabo de 120 minutos, base y panel de control sellados. Transformador universal para 100-240V y 50/60 Hz. Incluye cable específico del país y funda. | Equipo | LEICA MICROSYSTEMS | 5
| 5 | Micrótomo de laboratorio | MICROTOMO MANUAL CON ADAPTADOR PARA CUCHILLAS DE BAJO PERFIL, CASETTES Y BANDEJA DE RESIDUOS. Incluye: 1 Portacuchillas E alto perfil, plata Leica, 1 Pinza portamuestras 40x40 mm, para anillos de inclusión, Leica. 5 unidades de Parafina Paraplast regular. Bolsa x 1 kg (total 5 kg),Cuchillas desechables para micrótomo, bajo perfil, 819, Caja x 50 (2 cajas),Cuchillas desechables para micrótomo, alto perfil, 818, Caja x 50 (2 cajas). | Equipo | LEICA MICROSYSTEMS | 1
| 6 | Estufa de secado | ESTUFA DE SECADO CON CIRCULACIÓN NATURAL DE AIRE-ECOCELL 22 ECO LINE-REF:MC 000200 | Equipo | ECOCELL | 1
| 7 | Baño de flotación | BAÑO DE FLOTACION-MOD HI1210-REF 14041521464 | Equipo | LEICA BIOSYSTEMS | 1
| 8 | Plancha de calentamiento agitación | Plancha de Calentamiento y Agitación 450 °C- REF:US152 | Equipo | Stuart | 5
| 9 | Balanza 0,1 g | Balanza Precisión (750g+/- 0,001 g)- REF:AB1202 | Equipo | Vibra (japón) | 1
[10 empty] | TOTAL OFERTA | 0

## Item 2 Química
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN PUBLICA 05 /ABRIL/2020
COMPRA DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS DE MACROSCOPIA Y QUÍMICA
ANEXO 1 - PRESENTACION OFERTA
LABORATORIO DE QUIMICA
| ITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | UD DE MEDIDA | MARCA O REFERENCIA | CANT | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario)
| 1 | Horno de 56 a 60 litros de capacidad por convección natural. | Capacidad de 56 a 60 litros. Convección natural. Rango de temperatura de trabajo en °C Al menos 5 sobre la temperatura ambiente hasta minimo 250 °C Con control de temperatura programable. Programación de tiempo. Con sistema de protección de temperatura. Con dos bandejas cromadas o de acero inoxidable. | UNIDAD | FISHER 15-103-0519; BINDER MODELO AVANTGARDE LINE ED-56 | 1
| 2 | Baño termostatico de aproximadamente 10 litros de capacidad. | Baño termostático de 10 litros de capacidad. Rango de temperatura de trabajo en °C Al menos 5 por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C. ConTemporizador. Dos gradillas en acero inoxidable y tapa. | UNIDAD | FISHER REFERENCIA: FSGPD10; LAUDA MODELO A12 | 1
| 3 | Medidor de pH y Temperatura. Equipo de mesa | MEDIDOR DE MESA PARA pH/Mv/Temperatura, PH: Rango: -2.000 to 20.000 Temperatura: -5° to +105°C; MV: Rango ±2000.0mV Rel. mV Rango: ±2000.0 mV, Completo medidor, electrodo TRIS de pH / ATC compatible, brazo para electrodo, RS-232 y los cables USB, fuente de alimentación y manual de operacion | UNIDAD | FISHER REFERENCIA:13636AB150; SI ANALYTICS LAB 865 | 3
| 4 | CONDUCTIVIMETRO DE MESA. Medidor de conductivad electrica de mesa. | Completo con una celda para: Conductividad, electrodo de pH, soporte, Para dediciones de: pH y Conductividad / TDS / Resistividad / Salinidad Incluye: Medidor, TRIS Compatible pH/ATC Electrodo, Conductivity/Temp Probe, Electrode Arm, RS-232 and USB cables | UNIDAD | FISHER REFERENCIA 13636AB200; SI ANALYTICS MODELO HL 680 | 1
| 5 | ESPECTROFOTOMETRO UV-VIS | Espectrofotómetro UV/VIS. Fuentes de luz: lámpara halógena (rango visible) y lámpara de deuterio (rango UV).Rango de longitudes de onda: 190-1100 nm Exactitud de la longitud de onda: ± 1 nm Resolución de la longitud de onda: 0,3 nm Calibración de la longitud de onda: automática Ancho de banda espectral: < 4 nm Modos de medición: Test reprogramables, protocolos programables, absorbancia, transmitancia, medición con factor, cinética, medición nefelométrica de turbidez Porta cubetas: cubetas redondas de 16 mm Ø, cubetas cuadradas de 2, 10, 20 y 50 mm, Con sistema para Medición de Color triestimular Pantalla: LCD táctil a color. Idioma incluido el español. Puertos: USB. Actualización: a través de Internet / PC / lápiz USB | UNIDAD | MACHEREY NAGEL NANOCOLOR UV-VIS REFERENCIA 919600 | 1
| 6 | ESPECTROFOTOMETRO VISIBLE | Espectrofotómetro VISIBLE . Rango de longitud de onda 320-1100nm Ancho espectral de banda: 2 nm Exactitud de Longitud de onda ± 0,5 nm Repetibilidad de Longitud de onda de 0,2 nm Exactitud fotométrica ± 0,3% T Repetibilidad fotométrica 0,2% T Salidas de puertos USB y Paralelo. COMPLETO CON SOFTWARE PARA LECTURA EN PC | UNIDAD | QLS MODELO SV5800; MAPADA MODELO PV4PC | 1
| 7 | BALANZA ANALITICA | Balanza analítica hasta 0.1 mg y aproximadamente hasta 200 gramos de capacidad. Sensibilidad 0,1mg Repetibilidad 0,1mg Linealidad ±0,3mg Tiempo de estabilización 3,0 s aproximadamente. Calibración Externa y/o interna. Con gabinete cortaviento. | UNIDAD | RADWAG AS.220R2 | 2
| 8 | MESA ANTIVIBRATORIA PARA BALANZA | Mesa anti vibratoria con conexión eléctrica regulada, con laterales. reforzados en aglomerado recargado de resina anti reactante para eliminar ruido externo, amortiguación pasiva. Placa de MÁRMOL • Medidas Mesa: 90 Al x 56 An x 46 Pr. cm. | UNIDAD | OUTSOURCING COMERCIAL | 2
| 9 | BALANZA DE PRECISION | Balanza de precisión. Capacidad hasta 1200 gramos gramos. Sensibilidad de 0.01 gramos. Platillo Acero Inoxidable 190 x190 mm | UNIDAD | RADWAG MODELO WTC 2000; VIBRA MODELO AB1202 | 2
| 10 | BOMBA DE VACIO DE DIAFRAGMA. | BOMBA DE VACIO DE DIAFRAGMA. Presión: 0 a 60psig (413kpag) Vacío : 0 a 25”Hg. Vacío máximo: 25.5” Hg/ 150mbar Máxima presión: 60 psi (4.2bar) Flujo máximo: 1.90 cfm (3.23 m3/h) Capacidad de aire libre máxima: 1.1 cfm | UNIDAD | GAST REFERENCIA 01-09229 | 4
| 11 | DUCHA DE SEGURIDAD MIXTA: DUCHA PARA EL CUERPO Y LAVAOJOS. | DUCHA MIXTA 1" ACERO INOX./VALVULAS INOX. El sistema está compuesto por una ducha torrencial de seguridad con capacidad de flujo de 75, 5 litros o 20 GPM (Galones por minuto),y una fuente lavaojos con capacidad de 1,5 litros o 0.4 GPM (Galones por minuto) ambas partes alimentadas con agua potable a temperatura ambiente. Fabricada en tubería en acero inoxidable T 304 ; válvula con accionamiento tipo Pull para la ducha ; y válvula con accionamiento tipo Push para la fuente, difusores con filtro interno y tapa protectora. BASE: SISTEMA DE ACCIONAMIENTO FUENTE: Soporte en Aluminio. Reforzado con 3 Orificios de sujeción para chazo de 1/4" | UNIDAD | COMERCIAL | 1
| 12 | MUFLA DE APROXIMADAMENTE 6 LITROS | MUFLA Capacidad 6.0 L Temperatura: Ambiente hasta aproximadamente 1200°C con una o dos rampas de calentamiento programables. Tipo de control Digital PID Sensor K tipo CA Material de aislamiento Fibra de cerámica moldeada al vacío Material externo Acero inoxidable | UNIDAD | FISHER MODELO 10-554-15; LABTECH | 1
| 13 | PLACA DE CALENTAMIENTO. | PLACA O PLANCHA DE CALENTAMIENTO. PLATO EN: ACERO INOXIDABLE O ACERO INOXIDABLE RECUBIERTO EN CERÁMICA O MATERIAL REFRACTARIO. Ancho (mm) 330 | UNIDAD | DLAB; SI ANALYTICS MODELO SLH 110; FISHER REFERENCIA SP88850200 | 4
| 14 | AGITADOR MAGNETICO CON CALENTAMIENTO. | AGITADOR MAGNÉTICO CON CALENTAMIENTO. HASTA 340°C, 1500 RPM, TEMPORIZADOR, ACERO INOXIDABLE CON PLACA CERÁMICA REVESTIDA, INCLUYE SENSOR Y SOPORTE | UNIDAD | DLAB MSH-T PRO; FISHER REFERENCIA SP88857200 | 4
[10 empty] | TOTAL OFERTA | 0